| 会 签. | 编 号:; XD38412-DG02-V1.00. 密 级:; 公开. 阶段标记:; C. 页 数:. 名 称： 液滴发生器姿态调节控制系统 测试大纲 编写; 张友宝; 2026.03.01. 校对; 陶翰中; 2026.03.09. 审核; 孙延光; 2026.03.12. 标审; 王文萍; 2026.03.12. 批准; 董作人; 2026.03.18. 中国科学院上海光学精密机械研究所 2026.03.18 |
| --- | --- |

目录

1	概述	1

2	引用文件	1

3	测试条件	1

3.1	环境条件	1

3.2	测试设备	1

4	液滴发生器姿态调节机构单机测试	2

4.1	行程范围测试	2

4.2	分辨率测试	3

4.3	带宽测试	4

5	大视场组件测试	4

5.1	工作距离测试	4

5.2	成像视场测试	5

6	小视场组件测试	5

6.1	工作距离测试	5

6.2	成像视场测试	6

6.3	液滴空间位置测量精度测试	6

6.4	测量工作频率测试	7

7	液滴发生器姿态调节控制系统测试	7

7.1	行程范围测试	7

7.2	带宽测试	8

7.3	分辨率测试	8

7.4	液滴闭环锁定性能测试	9

8	测试记录与报告	10

# 概述

本文件为液滴发生器姿态调节控制系统的测试大纲，规定了系统各组成部分及系统级测试的项目、方法、条件和验收准则。测试大纲覆盖以下四个层级：

- 液滴发生器姿态调节机构单机测试；

- 大视场组件测试；

- 小视场组件测试；

- 液滴发生器姿态调节控制系统测试。

# 引用文件

- 剂量控制分系统（初样一代舱）研制技术要求

- 水平液滴靶调节机构设计技术要求

- 液滴成像单元设计技术要求

- ISO 230-2:2014 Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes

- ASME B5.54-2005 - Methods for Performance Evaluation of Computer Numerically Controlled Machining Centers (Reaffirmed 2020)

- CL-P070/CL-P070N 共焦位移传感器使用手册

- DMI825-15 倾角仪使用手册

- 液滴发生器姿态调节机构系统技术规格书（内部文件）

- 控制系统接口协议文档（内部文件）

# 测试条件

## 环境条件

除另有规定外，测试在以下标准超净室实验室（等级：千级）环境条件下进行：

温度：20 ± 2 °C；

湿度：30%–70% RH；

气压：标准大气压；

电压：电源电压波动≤ ±5%。

## 测试设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共焦位移传感器 | CL-P070 / CL-P070N | 直线运动（X/Y/Z）位移测量 |
| 2 | 倾角仪 | DMI825-15 | 旋转运动（Rx/Ry/Rz）角度测量 |
| 3 | 自准直仪 | Conex LDS | 旋转运动（Rx/Ry/Rz）角度分辨率测量 |
| 4 | 大视场探测组件 | XD3813121 | 大视场成像与检测 |
| 5 | 小视场探测组件 | XD3813123 | 液滴空间位置精密测量 |
| 6 | 数据采集与控制系统 | CONTEC工业控制计算机，剂量控制系统测控软件 | 信号采集与闭环控制 |
| 7 | 振动隔离平台 | POT-G-MOT-F030015 3米*1.5米 | 提供稳定测试环境 |
| 8 | 系统测试平台 | 自研定制 | 用于液滴发生器姿态调节控制系统系统级指标测试 |

# 液滴发生器姿态调节机构单机测试

本章规定液滴发生器姿态调节机构作为独立单机的各项性能测试。所有直线运动（X、Y、Z）采用共焦位移传感器（型号：CLP070/CLP070N）进行测量；所有旋转运动（Rx、Ry、Rz）采用倾角仪（型号：DMI825-15）进行测量。

## 行程范围测试

### 测试目的

验证姿态调节机构各自由度的行程范围满足设计要求。

### 技术要求

| 自由度 | 行程范围要求 | 测量手段 |
| --- | --- | --- |
| X | −9 mm ≤ X ≤ +9 mm | 共焦位移传感器 |
| Y | −10 mm ≤ Y ≤ +10 mm | 共焦位移传感器 |
| Z | −4.5 mm ≤ Z ≤ +4.5 mm | 共焦位移传感器 |
| Rx | −4.2° ≤ Rx ≤ +4.2° | 倾角仪 |
| Ry | −2.4° ≤ Ry ≤ +2.4° | 倾角仪 |
| Rz | −4.3° ≤ Rz ≤ +4.3° | 倾角仪 |

### 测试方法

- 将共焦位移传感器或倾角仪安装于被测自由度的运动方向上，确保传感器测量方向与运动方向对准；

- 将机构驱动至负极限位置，记录传感器读数；再驱动至正极限位置，记录传感器读数；

- 计算两极限位置之差即为实测行程范围；

- 对六个自由度逐一进行测试，每个自由度至少重复 3 次取平均值。

### 验收准则

各自由度实测行程范围均不小于上表规定的范围要求。

## 分辨率测试

### 测试目的

验证姿态调节机构各自由度的运动分辨率满足设计要求。

### 技术要求

分辨率要求：1 μm。

### 测试方法

采用最小增量运动（MIM， Minimum Incremental Motion）阶梯测试法：

- 将机构定位至行程中部附近某一初始位置，外部传感器清零；

- 以目标分辨率（1μm）为步进量，向同一方向发送多步阶梯运动指令（如 10 步）；

- 以相同步进量反向返回初始位置；

- 用共焦位移传感器记录每步实际位移，绘制阶梯响应曲线；

- 检查每步是否均产生可分辨的、方向正确的位移增量。

### 验收准则

以1μm步进运动时，每步均能产生可分辨的方向正确的位移响应，阶梯曲线清晰，无明显丢步或跳变现象。

## 带宽测试

### 测试目的

验证姿态调节机构各自由度的控制带宽满足设计要求。

### 技术要求

带宽要求：≥ 5 Hz。

### 测试方法

采用阶跃响应法，以共焦位移传感器作为位置反馈：

- 向被测自由度发送一个小幅阶跃指令（例如10 μm）；

- 用共焦位移传感器记录实际位移响应曲线；

- 从响应曲线中提取上升时间 tᵣ（响应从 10% 上升到 90% 终值所需时间）；

- 按一阶系统近似公式估算带宽：BW ≈ 0.35 / tᵣ 。

### 验收准则

由阶跃响应法估算的带宽 BW ≥ 5 Hz。

# 大视场组件测试

本章规定大视场探测组件的性能测试项目与验收准则。

## 工作距离测试

### 测试目的

验证大视场组件的工作距离满足设计要求。

### 技术要求

工作距离：≥ 1000 mm（取设计值）。

### 测试方法

在设计工作距离处放置标准靶标，调整大视场组件至成像清晰，用量具测量组件前端面至靶标面的距离，确认不小于 1000 mm。

### 验收准则

在工作距离 ≥ 1000 mm 处可获得清晰成像。

## 成像视场测试

### 测试目的

验证大视场组件的成像视场范围满足设计要求。

### 技术要求

成像视场：≥ 28 mm × 10 mm（取设计值）。

### 测试方法

在工作距离处放置带有已知尺寸刻度的标准靶标，采集图像并测量图像边缘对应的实际物方尺寸，确认水平方向不小于 28 mm，垂直方向不小于 10 mm。

### 验收准则

实测成像视场 ≥ 28 mm × 10 mm。

# 小视场组件测试

本章规定小视场探测组件的性能测试项目与验收准则。小视场组件用于液滴空间位置的精密测量，是闭环控制的关键反馈环节。

## 工作距离测试

### 测试目的

验证小视场组件的工作距离满足设计要求。

### 技术要求

工作距离：≥ 1000 mm（取设计值）。

### 测试方法

方法同 5.1.3 节。

### 验收准则

在工作距离 ≥ 1000 mm 处可获得清晰成像。

## 成像视场测试

### 测试目的

验证小视场组件的成像视场范围满足设计要求。

### 技术要求

成像视场：≥ 6 mm × 5 mm（取设计值）。

### 测试方法

方法同 5.2.3 节，但验证尺寸为水平 ≥ 6 mm，垂直 ≥ 5 mm。

### 验收准则

实测成像视场 ≥ 6 mm × 5 mm。

## 液滴空间位置测量精度测试

### 测试目的

验证小视场组件对液滴空间位置的测量精度满足要求，该精度直接影响液滴稳定性的评估能力。

### 技术要求

液滴空间位置测量精度：1 μm。

### 测试方法【当前为离线静态测试】

- 在工作距离处固定一个已知位置的标准目标（如精密定位的标准球或十字丝靶标）；

- 使用小视场组件对目标进行连续多次（不少于 100 次）位置测量；

- 统计测量值的标准差 σ，以及与真实位置的偏差；

- 测量精度以测量值的重复性（标准差）和绝对偏差综合评定。

### 验收准则

测量精度优于 1 μm（即测量标准差和系统偏差均不超过 1 μm）。

## 测量工作频率测试

### 测试目的

验证小视场组件的测量工作频率（含图像采集与算法处理）满足实时闭环控制需求。

### 技术要求

测量工作频率：≥50Hz（即单次测量周期≤20ms，含图像采集及算法处理时间）。

### 测试方法

- 在正常工作状态下，连续运行图像采集与位置解算算法；

- 记录连续 N 次（N ≥ 1000）完整测量周期的起止时间戳；

- 计算平均单次测量周期及对应频率；

- 同时记录最大单次周期，评估实时性的最差情况。

### 验收准则

平均测量工作频率 ≥ 50 Hz，且最大单次周期不超过 20 ms。

# 液滴发生器姿态调节控制系统测试

本章规定液滴发生器姿态调节控制系统的系统级测试。系统测试在测试平台上进行，联合小视场组件作为液滴空间位置反馈手段，对完整闭环系统进行性能验证。

## 行程范围测试

### 测试目的

验证在闭环控制下，系统可将液滴调节至规定的空间范围。

### 技术要求

在 PF 坐标系下，过 PF 点的 YZ 面上，液滴可调节的范围为直径 ≤ 15 mm 的圆域。

### 测试方法

- 设定液滴目标位置为 PF 坐标系 YZ 面上多个特征点（Y方向和Z方向的边界点）；

- 依次发送目标位置指令，利用小视场组件测量液滴实际到达位置；

- 确认液滴可在直径 15 mm 圆域内各点稳定定位。

### 验收准则

液滴在 YZ 面上可达范围覆盖直径 15 mm 圆域。

## 带宽测试

### 测试目的

验证系统闭环控制带宽，评估系统对液滴位置指令变化的响应速度。

### 技术要求

系统闭环带宽：≥ 5 Hz。

### 测试方法

采用阶跃响应法，以小视场组件探测的液滴位置进行空间位置反馈：

- 系统稳定运行后，给定一个阶跃位置指令（目标位置突变）；

- 通过小视场组件连续记录液滴从旧位置运动到新位置的全过程；

- 从响应曲线中提取以下关键参数：

  - 上升时间 tᵣ（响应从 10% 上升到 90% 终值）；

  - 调节时间 tₛ（进入 ±2% 误差带并保持）；

  - 超调量 σ%。

- 用经验公式估算带宽：f_BW ≈ 0.35 / tᵣ 。

### 验收准则

由阶跃响应法估算的系统闭环带宽满足要求值（≥5Hz）； 超调量和调节时间在可接受范围内。

## 分辨率测试

### 测试目的

验证系统能稳定控制液滴到达的最小位置增量，即系统可分辨和响应的最细微位置差。

### 技术要求

系统位置分辨率：1 μm。

### 测试方法

采用最小步进法（直接测量）：

- 让液滴稳定在某目标位置；

- 施加一个极小的位置阶跃指令（从量程的 1% 开始，逐渐减小）；

- 通过小视场组件观察液滴是否产生可检测的、方向正确的运动响应；

- 找到系统能稳定响应的最小步进值，即为系统位置分辨率。

### 验收准则

连续多次（不少于10次）施加相同最小步进指令，液滴每次均产生方向正确、幅值可检测的运动响应，则认为该步进量在系统分辨率范围内。实测分辨率应满足要求值。

## 液滴闭环锁定性能测试

### 测试目的

验证系统在闭环控制下将液滴锁定在目标位置附近的能力，包括闭环控制范围和闭环控制精度。

### 技术要求

| 参数 | 要求 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 闭环控制范围 | ±20 μm | 系统能将偏离目标较远的液滴拉回，在最大初始偏差或最大扰动下液滴不超出此范围。 |
| 闭环控制精度 | 5 μm | 系统稳定跟踪目标时，液滴位置相对目标的稳态误差小于此值。 |

### 测试方法

  - 闭环控制范围测试：

- 使液滴稳定在目标位置，闭环控制开启；

- 人为施加已知偏差扰动，偏差量逐步增大至接近 ±25 μm；

- 观察闭环系统能否将液滴拉回目标附近，记录系统恢复过程；

- 确定系统能成功拉回的最大偏差值。

  - 闭环控制精度测试：

- 闭环控制开启，液滴锁定在目标位置；

- 持续记录液滴位置数据，时长不少于30秒；

- 统计液滴位置相对目标位置的偏差，计算 RMS 值或峰-峰值。

### 验收准则

- 闭环控制范围：在 ±25 μm 初始偏差内，系统能可靠地将液滴拉回并稳定锁定。

- 闭环控制精度：稳态下液滴位置偏差的 RMS 值（或等效指标）≤5μm。

## 调节机构负载测试

### 测试目的

验证调节机构在大气环境下和工作压力下满足液滴发生器的负载要求。

### 技术要求

- 大气环境下：≥ 25 kg；

- 工作压力下满足液滴发生器负载要求。

### 测试方法

在负载条件下，使调节机构在所要求的调节范围内进行多姿态调节。

### 验收准则

调节机构正常工作，包括：

- 调节范围内姿态可达；

- 长时间（≥ 8小时）工作无异常。

## 调节机构法兰材料测试

### 测试目的

确保调节机构法兰材料在真空状态下可以与氢气接触不产生问题。

### 技术要求

不锈钢316L（与光源舱连通真空部分）。

### 测试方法

设计加工保证。

### 验收准则

查看供应商的交货清单报告。

## 调节机构安装密封性测试

### 测试目的

验证调节机构安装到一代舱后的密封性。

### 技术要求

满足光源舱密封要求：极限真空10-5Pa，真空漏率：≤ 1.0×10-10Pa·m3/s。

### 测试方法

待调节机构安装到一代舱抽真空后，检测调节机构和一代舱舱体法兰连接处的漏率。

### 验收准则

实际漏率≤ 1.0×10-10Pa·m3/s即为合格。

# 测试记录与报告

- 每项测试均应填写测试记录表，记录测试日期、环境条件、测试设备状态、测试数据及异常情况；

- 测试完成后应编写测试报告，包含：测试项目汇总、逐项测试结果与结论、不合格项分析及处理意见、测试数据附录；

- 测试报告需经编制、审核、批准后归档。